沃勒智能技术

ATE测试设备（客户定制非标）

操作手册

四川沃勒智能技术有限公司

出 版 说 明

内容介绍

为规范和说明设备技术规格，特编制本技术规格书。本书详细地描述了ATE测试设备的外观、功能和参数指标、接口定义等内容。

读者对象

本书适合于客户的测试工程师。

本书的约定

一、产品上标记

在高压存在的地方粘贴此标记。

在机柜底框架保护接地端上加此标记牌。

二、手册中标记

注意      注意字句指可能造成本设备或其它设备损坏的状况或做法。

目    录

1 设备概述	4

2 设备组成	4

2.1测试接口	4

2.2功率计	4

2.3 机柜配电	5

2.4 设备介绍	6

3 操作流程	6

4 功率计使用	7

5 功率计使用	8

1 设备概述

逆变器 ATE 测试设备主要用于对逆变器进行各项参数的测试，通过精准采集相关接口的电压、电流等数据，确保逆变器的性能符合规定要求，为逆变器的质量检测提供可靠的测试数据。

2 设备组成

- 2.1测试接口

- PV 接口：包含 2 路 PV 接口，每路电压范围为 0-100V，电流为 60A，功率为 3KW。该接口用于连接储能逆变器的光伏输入部分，以测试光伏输入状态下逆变器的性能。​

- BAT 接口：1 路 BAT 接口，电压范围 2.5-100V，电流 ±100A，功率 6KW。此接口用于连接电池，测试逆变器与电池相关的性能参数。​

- AC 接口：1 路 AC 接口，电压为 380V/220V，最大电流 50A。主要用于连接交流电源，测试逆变器在交流输入或输出状态下的性能。​

- 负载接口：1 路负载接口，负载为单相 220V 6KW RCD 载。用于模拟逆变器带载运行的情况，测试其带载能力。

- 通讯接口：2路RS485、1路CAN、2路TCP、1路USB。

- 2.2功率计

- 三通道青智 8930S 功率计：

通道 1 采集 AC 接口的电压、电流；

通道 2 采集负载接口的电压、电流；

通道 3 采集 BAT 接口的电压、电流。

该功率计能够同时对多个接口的电气参数进行精准测量，为测试提供关键数据支持。​

- 单通道青智 8710C 功率计：

配备 2 个，第一个用于采集 PV1 接口的电压、电流，另一个采集 PV2 接口的电压、电流。可分别对两路 PV 接口的参数进行独立测量。

- 2.3 机柜配电

整个机柜配电采用三相五线制，线材规格为 10mm²。三相五线制能保证配电的安全性和稳定性，10mm² 的线材可满足设备的电力传输需求，确保电力供应的可靠。

- 2.4 设备介绍

3 操作流程

一、测试线连接​

手动连接测试线，连接时需确保线路连接牢固、正确。具体检查如下：​

- 各接口的测试线与对应接口的连接是否紧密，无松动现象。​

- 测试线的绝缘层是否完好，无破损、老化等情况。​

- 确认测试线的正负极连接正确，避免极性接反导致设备损坏或测试数据错误。​

二、扫码​

使用扫码枪扫描逆变器的条码，扫码时需将扫码枪对准条码，保持适当距离，确保扫描成功。若扫描失败，需检查条码是否清晰、扫码枪是否正常工作，排除故障后重新扫描。​

三、测试运行​

测试软件在扫描成功后会自动调取测试序列进行测试。测试过程中，操作人员请勿随意操作设备，避免干扰测试进程。同时，密切关注设备的运行状态，如发现异常声音、异味、指示灯异常等情况，应立即停止测试，排查故障。​

四、生成报表​

测试完成后，系统会自动生成测试报表。

4 功率计使用

一、三通道青智 8930S 功率计​

- 开机后，等待设备自检完成，进入正常工作状态。​

- 查看各通道对应的测量参数，通道 1 显示 AC 接口的电压、电流；通道 2 显示负载接口的电压、电流；通道 3 显示 BAT 接口的电压、电流。​

- 测试过程中，实时监控功率计显示的数据，若数据出现异常波动，及时检查相关接口和设备连接情况。​

- 测试结束后，可通过设备的存储功能保存测量数据，便于后续分析。​

二、单通道青智 8710C 功率计​

- 开机后，设备进入测量状态。​

- 分别查看两个功率计的显示数据，其中一个显示 PV1 接口的电压、电流，另一个显示 PV2 接口的电压、电流。​

- 操作与三通道功率计类似，实时监控数据，确保测试的准确性。

5 功率计使用

- 操作人员必须经过专业培训，熟悉设备的性能和操作流程后方可进行操作。​

- 机柜配电必须严格按照三相五线制规范进行，确保接地良好，避免触电事故。​

- 操作过程中，操作人员应佩戴必要的防护用品，如绝缘手套、绝缘鞋等。​

- 禁止在设备运行过程中随意拆卸测试线或打开设备外壳，以免发生触电或设备损坏。​

- 如遇设备故障，应立即切断电源，并联系专业维修人员进行维修，严禁非专业人员擅自维修。​

- 定期对设备进行检查和维护，确保设备处于良好的工作状态，检查内容包括线路连接、功率计校准等。